Příloha č. 4

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu“

specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět dodávky musí obsahovat minimálně 14 kamer pro sledování reflexních bodů, optoelektronický kinematický analyzátor, minimálně dvě tenzometrické desky a šestnácti kanálový systém pro měření elektrické aktivity svalů (EMG). Dodané zařízení musí mobilní.

Systém musí být rozlišitelný o další kamery. V rámci jednoho systému by měla být možnost kombinovat kamery s odlišným rozlišením záznamového média a zorným polem objektivu, aby bylo možné systém případně rozšířit o nové kamery.

Komunikace kamer s řídícím počítačem musí probíhat po Ethernet kabelu rychlostí min. 1 Gbps bez nutnosti používat přídavný hub pro jejich propojení. Vzájemné propojení kamer musí být sériově za sebou.

Sběr dat musí umožňovat používat pasivní reflexní markery různých velikostí. Interní výpočty kamer a výpočet prostorových souřadnic by měly být realizovány v reálném čase s latencí 5 milisekund nebo nižší.

Kinematický analyzátor musí mít možnost synchronizace s externími zařízeními. EMG a tenzometrické desky musí být plně integrované do software kinematického analyzátoru. Provoz celého zařízení (tzv. kinematický analyzátor, tenzometrické desky a EMG) musí pracovat současně a synchronně na jednom počítači v jedné aplikaci.

- 14 vysokorychlostních infračervených kamer

  - Systém s možností vysokorychlostního snímání a stahování videa

  - Rozlišení čipu min. 2 Mpx nebo vyšší

  - Maximální frekvence snímkování v plném rozlišení minimálně 300 Hz v plném rozlišení, s možností individuálního nastavení vstupu světla do optické soustavy každé kamery a s individuálním, nejlépe automatickým, maskováním případných nežádoucích reflexů v zorném poli kamer.

  - V redukovaném rozlišení (> 0,5 Mpx) musí kamery umožňovat vyšší frekvenci záznamu 
(> 600 Hz)

  - Kamerový výstup  - souřadnicové body a video

  - Výpočet souřadnic označených bodů v reálném čase přímo v kameře

  - Propojení kamer sériově jedním kabelem, přímé spojení s řídícím počítačem.

- 2 video kamery

  - Plně integrované a přesně synchronní s přesností 1 frame s ostatními kamerami systému i ve vysokých frekvencích.

  - Full HD rozlišení (1920 x 1080 Px)

  - Schopnost streamování videa v plném rozlišení s frekvencí vyšší než 80 Hz

  - V případě redukovaného rozlišení na VGA (640 x 480 Px) musí být schopny streamovat video s frekvencí minimálně 500 Hz.

- Software

  - Souřadnice reflexních značek a výpočet 3D/6DOF

  - Analýza pohybu v reálném čase s minimálním zpožděním (5 ms a nižší)

  - Automatická identifikace reflexních značek, uživatelsky volitelné názvy a sady markerů

  - Kontrola kalibrace prostoru

  - Video overaly pro prolínání videa s polohou reflexních značek

  - Společné vyhodnocení dat při připojení EMG a silové plošiny

  - Automatizované zpracování dat a tvorba reportu pro analýzu chůze včetně dat tenzometrických plošin a EMG.

- Další příslušenství systému

  - Sada aktivních a pasivních značek s příslušenstvím pro upevnění (100ks)

  - Synchronizační a spouštěcí kabel pro externí spouštění systému

  - Kalibrační sada

  - Počítač s monitorem

  - Stativy a kolejnicový systém pro připojení na zeď

- Tenzometrické desky 2x

  - Rozměry 400x600 mm

  - Kanály – Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

  - Crosstalk pod 2% u všech kanálů

  - Rozsah měření Fz min 0 - 10 kN.

  - Záznamová frekvence min 200 Hz.

  - Tenzometrické desky musí být mobilní a mít možnost volného položení na podlahu

  - Součástí dodávky musí být i chodník pro vyrovnání výšky s výškou tenzometrických desek

- EMG

  - 16 kanálů

  - Záznamová frekvence min 200 Hz

specifikace záručních podmínek (jsou-li požadovány)

- záruka na dodané zařízení: minimálně 24 měsíců

specifikace pozáručních podmínek (jsou-li požadovány)

- nejsou

specifikace technické podpory (je-li požadována)

- aktualizace software po dobu pěti let zdarma

specifikace zaškolení (je-li požadováno)

- bezplatné zaškolení pracovníků školy v obsluze zařízení

mohou být specifikovány i další požadavky na výrobek (dodávku)

- nejsou